User Manual

OMSHTONG

上海绘统光学仪器有限公司

显微数字相机

MICROSCOPE DIGITAL CAMERA

简明使用手册

INSTALLATION MANUAL

Version 3.5

警 告！

User Manual

为防 止发 生电 器火 灾，切 勿将 此产 品投 入水中 或者 在高 温高 湿度环 境中 使用

请避免在以下环境中使用本产品：

高温及高湿度环境

日光直射或靠近热源

灰尘多的地方

台面震动的地方

如果相机的光学镜片被灰尘污染时，应尝试使用吹气球将灰尘吹去，如果吹气球无法清除，可使

用镜头擦拭专用布或者无绒毛的软布轻轻擦拭镜片表面，仅可使用我公司认可的镜头清洗液，其

他未被认可的有机溶剂可能会损坏镜片光学镀层。请不要用手指直接接触光学部分和镜片表面，

不要将本设备与水或其他液体放置在一起。如果不慎将水或其他液体渗入机器内部，请立刻切断

电源或者连接器插头，直到液体完全挥发干，这并不意味本设备仍可以继续使用，内部器件可能

已短路损坏。请不要试图自己拆开该设备进行维修，接触内部的电路可能会导致触电及火灾。内

部没有用户可以自行维护的部件，自行维修可能会导致更严重的损坏。如果您发现设备内部发烟

或者有燃烧气味时，请立即切断所有连接的电源及导线，并立刻通知销售商或者被授权的代理商。

注 册 商 标 及 版 权 信 息

?COPYRIGHT 2003~2012, Omshtong

User Manual

*不 得 对 本 文 的 任 何 部 分 进 行 影 印 、自 行 印 刷 、或 者 翻 译 为 另 一 种 语 言 。在 本 文包 含 的 信 息 可 能 会 变 化 恕 不 另 行 通 知 。 绘 统 光 电 不 对 因 此 文 中 包 含 的 错 误 ， 而使 用  该 设 备 造 成 直 接 或 间 接 的 损 害 负 责 。

*Microsoft和	Windows是 微 软 公 司 美 国 注 册 商 标 。

欢 迎

感 谢 您 购 买 Omshtong系 列 高 性 能 数 字 相 机 ， 我 们 建 议 您 在 安 装 使 用 之 前 ， 利

用 几 分 钟 时 间 仔 细 阅 读 本 手 册 。

请 妥 善 保 管 此 手 册 ， 以 备 日 后 查 阅 。

警 告 及 预 防 措 施

请 遵 从 以 下 安 全 建 议 谨 慎 使 用 您 的 Omshtong相 机

请 避 免 在 以 下 环 境 中 使 用 本 产 品 ：

高 温 及 高 湿 度 环 境

日 光 直 射 或 靠 近 热 源

灰 尘 多 的 地 方

台 面 震 动 的 地 方

User Manual

如 果 相 机 的 光 学 镜 片 被 灰 尘 污 染 时 ， 应 尝 试 使 用 吹 气 球 将 灰 尘 吹 去 ， 如 果 无 法 清 除 ， 可 使 用 镜 头 擦 拭 专 用 布 或 者 无 绒 毛 的 软 布 轻 轻 擦 拭 镜 片 表 面 ， 仅 可 使 用 我 公 司 认 可 的 镜 头 清 洗 液 ，其 他 未 被 认 可 的 有 机 溶 剂 可 能 会 损 坏 镜 片 光 学 镀 层 。请 不 要 用 手 指 直 接 接 触 光 学 部 分 和 镜 片 表 面 ， 不 要 将 本 设 备 与 水 或 其 他 液 体 放置 在 一 起 。 如 果 不 慎 将 水 或 其 他 液 体 渗 入 机 器 内 部 ， 请 立 刻 切 断 电 源 或 者 连 接器 插 头 ， 直 到 液 体 完 全 挥 发 ， 这 并 不 意 味 本 设 备 仍 可 以 使 用 ， 内 部 器 件 可 能 已短 路 损 坏 。

请 不 要 试 图 自 己 拆 开 该 设 备 进 行 维 修 ，接 触 内 部 的 电 路 可 能 会 导 致 触 电 及 火 灾 ，内 部 没 有 用 户 可 以 自 行 维 护 的 部 件 ， 自 行 维 修 可 能 会 导 致 更 严 重 的 损 坏 。

如 果 您 发 现 设 备 内 部 发 烟 或 者 有 燃 烧 气 味 时 ， 请 立 即 切 断 所 有 连 接 的 电 源 及 导线 ， 并 立 刻 通 知 销 售 商 或 者 被 授 权 的 代 理 商 。

系统要求

User Manual

*该 设 备可 在 微软 Windows XP、Vista、2008、7（32 位	或 64 位 ）、Mac OS X 和

Linux 上 运 行。

Windows XP 需要  (Professional-SP2)补订包才能运行。

如不能达到所列基本硬件及软件环境要求，您的设备将无法安装或者正常运行。

**♦	DirectX 9.0	或者更高的版本

**♦	相当于奔腾 2.0 GHz	以上 CPU 处理器，(建议使用双核 2.8 GHz 以上处理器)

*♦	USB 2.0 高速接口

**♦	CD-ROM	驱动 器

*♦	2 GB  可用内存(推荐使用 4GB 或以上的内存)

**♦	200 MB	可用硬盘空间

某 些 性能 取 决于 您 所使 用 的电 脑.

*USB 2.0	可接驳在装有 Windows  XP, 2003, Vista , 2008 和 win7 系统上，亦可在

Mac OS X 和 Linux 系统的计算机上使用。

***XP  系统必须升级有     Service Pack 2 (或者更高版本)补订包。检查您的电脑是否已

开放 USB2.0 高速串行通用总线接口，请按以下步骤进行检查：

****开始 >	设置 >	控制面板 >	系统 …	或者在 “我的电脑”上“右击”，在 弹出菜单中选择

*“属性 ”，点击“硬件”	标签，然后点击“设备管理器”

***展开“通用串行总线控制器”您将看见您的电脑上已经安装的可用	USB	设备。	查看

***是 否 有 带 有 “USB2 ” 或 者 “Enhanced”	标 签 的	USB	控 制 器 。 如 果 只 有“Standard

**Enhanced”、“Standard”	或“Standard Universal”的 USB 控制器，	代表您的电脑只

*具有 USB1.x	的低速控制器，无法正常使用本设备。

包装清单

User Manual

请核对包装盒内所列物品，如果您发现有任何缺失或损坏，请与购买之处销售商联系。

主机

定焦式

目镜适配缩小镜*

星号配件为选配件

软件光盘

可调焦式

目镜适配缩小镜*

数据线

CS-Mount  转接环*

说明书

目镜筒转换接口*

定标尺（选配件）

USB 数据线*

(90 度转角)

如购买了其他选配件，请以购买时的清单为准

*HToupSee  是一款免费软件，支持 DirectShow 和 Twain 的影像设备，可方便进行视频预览保存、录像、图片管理等操作。

*HToup-View 是一款功能强大的专业显微图像软件，可实时对图像进行测量、分析、处理。如需使用，需要另行购买。

HToupSee

产品安全信息

HToup-View

本产品符合低电压设备指令：26/95/EC，

适用标准：EN62471:2008

本产品符合电磁兼容指令：2004/108/EC，

适用标准：EN61326-1:2006, EN 61000-3-2:2006+A2:2009、EN 61000-3-3:2008

安装驱动及软件程序

（以 Windows XP 系统为例）

User Manual

1. 将驱动光盘CD插入CD-ROM驱动器，光盘自动运行后将弹出如下启动界面

2. 单击选择“Install Camera Driver”（安装驱动程序）

3. 点击“下一步”

4. 点击“我接受”

5. 选择与您所购买的产品系列型号一致的驱动程序，然后点击“下一步”

6. 选择安装驱动的位置，如果认可安装在默认路径，直接单击“安装”

安装进度进行中……

User Manual

User Manual

7. 单击“完成”，结束安装. (如果您使用的是Vista系统, 请先将USB插头插入电脑，并跳过步骤3).

8. 单击选择“Install Image Software”（安装图像软件—ToupView为例）

9. 点击“下一步”

10. 点击“我接受”

11. 选择安装驱动的位置，如果认可安装在默认路径，直接单击“安装”

安装进度进行中……

User Manual

User Manual

*12. 单击“完成”，结束安装(安装成功后，桌面将出现其快捷方式的图标“	”HToup-View)

将相机安装到显微镜上

左手握住将相机，使防尘盖朝下，右手逆时针旋转下防尘盖，此过程保持接口垂直向下的状态。把相机和

显微镜摄影通道的光学接口连接，注意：此安装过程尽量保持相机和接口处于水平位置，防止旋转时因摩

擦掉落的细小灰尘污染相机传感器表面和接口内部的光学镜片中心。

将相机与计算机连接

*将USB插头与计算机后端主板上的USB接口直接连接  (请确认是 USB 2.0	高速接口)

电脑屏幕右下方显示“发现新硬件”，说明电脑已经识别到您的相机

此时，桌面会弹出硬件安装向导：

1. 点选“否，暂时不”，单击“下一步”

2. 点选“从列表或指定位置安装（高级）”，单击“下一步”

3. 点选“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，单击“下一步”

4. 点选日期最新的或者版本最高的驱动项目，单击“下一步”

User Manual

驱动正在安装中……

5. 硬件驱动安装完成，单击“完成”结束安装

（以上安装过程中如果出现“未通过微软程序徽标认证”提示窗时，请点击“仍然继续”）

特别提示:

User Manual

1.请将 USB 插头插在主板上的 USB 接口，台式计算机机箱前端的接口可能存在导致相机电路烧毁的风险。

2.请不要使用任何装置延长您的相机 USB 数据线，否则相机可能因供电不足或带宽限制而无法正常工作。

3.尽管您的相机支持热插拔，请您尽量避免在相机工作中将 USB 数据线从计算机上拔出。

开始使用

*1. 双击桌面图标“	”运行 HToup-View 软件

User Manual

2. 当相机与计算机连接正常后，单击左侧边栏相机列表对应的型号，即可开启视频预览窗口

相机初始化设置

第一次使用相机进行视频预览时，图像色彩、亮度、对比度、帧速率可能存在偏色、失真、迟滞拖尾等现

象，您需要进行以下设置，使相机进入正常的工作状态

1.工具栏的按钮

*1	2 3  4      5

6

7  8   9

10

11   13  15   17   19    21    23    25     27     29   31

12   14  16     18    20    22    24    26       28   30

1: 打开 (Ctrl + O)

7:  缩放 13: 追迹 19: 双平行线 26: 双圆

2: 保存 (Ctrl + S)

8:  视频源属性s

14: 对象选择 20: 垂直线 27: 弧度测量

3: 浏览 (Ctrl + B)

9:  视频流格式 15: 角度测量 21: 矩形 28: 文字标注

4: 相机列表 10: 捕获图像(F8) 16: 点 23: 椭圆 29: 任意多边形

5: 单位 11: 定标 17: 线测量 24: 圆 30: 手动景深扩展

6: 放大率 12:图像选择 18: 平行线 25:圆环 31:灰度定标

2.相机控制台的功能

捕获与分辨率：

捕获: 冻结静态图片,  录像: 录制视频

预览分辨率: 设置较小的预览分辨率有助于提高预览速度

User Manual

捕获分辨率：通常设置为最高分辨率以获得最精细的高分辨率图片

曝光与增益：

1、高级用户请反选自动曝光按钮，进入手动曝光模式

2、将显微镜光源的亮度开至较亮的状态，然后左右拉动曝光时间滑块，使图像的亮度处于最佳的

视觉效果状态，当且仅当显微镜光源亮度无法满足成像需求时，适当的增加模拟增益的数值，以

适应成像需要（增加模拟增益可能会导致图像噪音增加）。

3、您也可以双击曝光时间数据，在弹出的对话框中设置输入精确的曝光时间。

1、可以通过鼠标的拖拽移动“白平衡”取景器，在图像上选择图像上被认为应该是白色的区

域，通常将背景视为白色，然后点击“白平衡”按钮，软件会以选取的区域作为白色基准参照

物校准图像的色温参数，如果自动设置的结果与实际仍有偏差，可人工拖动色温滑块进行修正。

2、如果您了解您的照明装置的色温，可以直接调整滑块到您需要的色温值。

3、自动曝光模式下，“曝光”取景器所在的区域将作为判断图像亮度目标值的参考区域，移动

到较暗的位置时，图像会整体提亮，反之，移动到较亮的区域时，图像会整体变暗。改变了曝

光参数后，白平衡参数可能需要重新设定。

1、色度、饱和度、亮度参数可根据实际需要来设置

2、适当增加对比度和 Gamma 值，可增加图像视觉效果的清晰度和衬度

3、拍摄明视野图像时，推荐的对比度数值为 3~5，Gamma值为 112~118

User Manual

当图像出现较为明显的帧速率过低，图像拖尾的情况时，请检查此处的帧速率选项所设置的位

置，如果您的计算机性能足够好，请将它设置到最高速模式，如果视频不能显示，请减小速率，

直至可以显示视频。

如需进行彩色图像拍摄时，可选择“多色”模式

如需进行黑白图像拍摄时，可选择“单色”模式

当您观察到的物体与屏幕方向不一致时，可通过勾选“水平”和“垂直”选项来使其与目视位

置相符。如果是角度偏差，请调节旋转相机的位置，使其与屏幕相适应。

低分辨率时的可选采样模式：

领域平均：可增加传感器对信号的响应灵敏度，抽样提取：可提供较高的帧速率

选择正确的光源频率，可避免图像“频闪”现象，请根据您所在地区电力部门所提供的电源频

率来选择，当您的照明灯源为自然光时，请选择“直流”模式。

直方图属性页：

1、通过拖动直方图两边的粉色竖线，可以对图像的色彩分布进行扩展和拉升，使图像的对比

度，亮度等曲线得到改善。

2、也可在图表下方的数字框中直接输入所要的精确数值，进行直方图扩展调整。

3、当移动了视野或更换场景时，请点击“刷新”按钮来更新直方图分布数据

4、您也可以单独选择不同的颜色通道来独立设置扩展的数值范围

5、此设置仅适用于当前的操作，关闭软件后再次进入该页面时，数值将被重置为初始状态

3.系统倍率定标

User Manual

将 TS-M1 定标尺放在物镜下观察，找到刻度。将相机的分辨率设置到最大，并将显示缩放倍率设置到 100%。单击“定标”

工具按钮    ，将出现一条红色的定标辅助线，拖动红线两端的方块，将其放置到刻度上，红线上将实时显示其对应的像

素值。在弹出的对话框中，选择或者输入当前物镜的倍率，如：100X，然后输入红线所对应的实际长度，选择正确的单位

后，单击“确定”按钮，便完成了定标。如有多个镜头，请重复此操作，直至定标结束。

1、软件放大率：输入当前显微镜物镜的放大倍率或者其它标记

2、实际长度：输入视频窗口中红色直线所测量到的刻度格数所对应的长度，通常 1 小格

是 10微米，一大格是 100 微米。

3、输入结束，单击确定完成定标，使用同样的方法对其他物镜进行定标。

定义前：

定以后：（在下拉菜单中选择需要的单位和物镜倍率）

4、图像亮度灰度值定标

此功能可以使大批量的拍摄任务在不同时间所拍摄的图片，保持相对稳定统一的图像亮度参数，使拍摄工作连贯性要求得

*以简单的实现。使用 “图像选择”工具	，在视频窗口中选取一个作为亮度设定的参考区域，点击工具栏“灰度定标”

*按钮	，此时将弹出对话框，滚动显示当前的亮度灰度平均值，此时调整显微镜光源的亮度，直到接近设定值，单击“确

定”按钮，结束设定。此参数的推荐参考值为 200。

特色功能

1、动态视频标记  (打开路径：设置 --> 视频叠加 --> 比例尺和日期)

2. 视频标记  (打开路径：设置 --> 视频叠加 -->视频标记r)

3. 视频、图片测量

User Manual

拍照、录像及保存

HToup-View 提供了多种影像记录模式，可轻松实现单张图片、序列组图、视频录像的捕获和保存。

1、拍摄单张图片与视频录制

User Manual

在视频显示过程中，您可以随时使用“捕获”

按钮，或者使用快捷键“F8”来冻结一张图片，也可以使用“录

像”

按钮或者使用快捷键“F9”来录制视频。

图片可通过菜单栏“文件”菜单中的“另存为”单张的保存到指定目录，也可通过“批量保存”一次性全部保存。

注：录像时，设置高分辨率可能会有严重的丢帧现象，取决于计算机的传输和记录性能。

2、序列组图拍摄（Time-Lapse）

此功能可在设定间隔的时间后拍摄一组间隔时间相同的序列组图，您可以精确的设置时间间隔（2 秒~3600 秒）和总的拍

摄张数。打开路径：菜单栏“捕获”菜单中的“定时捕获”

自动保存的文件名可以是序号，也可以是日期和时间，并且可以加上前缀，以便区别所拍摄样本。有多种文件的保存格式

可供选择，当选择如 JPG 格式时，可通过设置“选项”中的参数，调整所保存图片的压缩质量。

常见故障排除

警告！

User Manual

请不要试图自己拆开该设备进行维修，内部没有用户可以自行维护的部件。自行维修可能会导致更严重的损坏。

*USB	设备冲突

当您的电脑主板上同时接通使用多个 USB 设备时，一些无法预知的错误可能会发生，这些错误包括 USB 带

宽不足及 USB 供电不足等造成的错误。拔掉这些暂时不用的 USB 设备，并重启您的电脑，可能会修复这些

错误。 如果您必须使用一个 USB 延长线来连接您的相机与电脑，请确保其是认证过可支持高速 USB2.0 的

数据线，具有足够的带宽及传输能力，如果接入延长线后您的相机工作异常，请拆除延长线。

图像预览是黑屏，或者提示无法捕获图像

当相机与计算机通讯故障时会出现此类错误讯息：

故障原因

*1、	显微镜光源未打开

*2、	显微镜摄影通道分光器拉杆位置错误

*3、	预设的曝光时间过短

*4、	USB 数据线意外断开

*5、	USB 数据线接触不良或者 USB 供电不足

*6、	驱动程序没有正确安装

图像运动滞后，移动速度缓慢

故障原因

*1、	预览分辨率设置的过高

解决办法

打开显微镜照明开关，并调整到合适的亮度

将分光器拉杆位置切换到摄影通道

重新设置曝光时间

重新连接，开启视频

换一个 USB 接口或更换新的 USB 数据线重试

重新安装驱动程序

解决办法

设置为较小尺寸的视频预览分辨率

**2、	光源未打开或照明亮度不足（自动曝光模式）	     在“曝光与增益”页面中取消自动曝光，打开或

增加显微镜光源亮度，同时缩短曝光时间

*3、	预设的曝光时间过长（手动曝光模式）

*4、	预设帧速率为“低”

*5、	计算机性能不能满足使用要求

缩短曝光时间，同时增加显微镜光源亮度

在“帧率”页面中重新设置

更换为符合使用要求的高性能计算机

画面带有很多彩色的（噪音）点

故障原因

解决办法

User Manual

*1、	模拟增益数值过大且照明不足

*2、	曝光时间设置的过长，长时间连续使用长曝光功

能拍摄

*3、	光源亮度过低，超过相机拍摄能力范围

降低模拟增益，增加光源亮度（当光源亮度足够

时建议将模拟增益设置为最小值）

长曝光功能将导致感光芯片产生热噪音，没有制

冷装置的相机，建议适当缩短使用时间

改用更高灵敏度的相机，如 EXCCD 系列

如果您还有更多的问题需要解决，请登陆我们的网站获得更多的技术支持

www.omshtong.com

www.htxwj.com

上海绘统光学仪器有限公司

电话：    021-51619306   400-720-1186

传真：    021-33321186

企业邮箱： sales@htxwj.com

公司网址： www.omshtong.com

公司地址： 上海浦江镇江汉路200号

保修条款

三年有限保修条款

自购买本产品三年内，我公司会（SH-HUI TONG）对所售产品实行免费保修服务。保修服

务仅限于在正常使用之情形下，由于产品本身材料质量瑕疵或者制造工艺瑕疵所造成的故障，如

因人为因素的错误使用、操作不当、非本公司技术人员或者非本公司授权的维修人员维修、改装

或拆卸、清洁造成的故障、由于运输意外、跌落、震动、自然灾害、存储环境不当、保养不当等

之故障，不在保修范围之列。保修的产品须经我公司认定是否属于保修范围，返厂时须附上购买

凭证。

寄回返厂维修的产品，请同时注明所有方的姓名、电话、详细地址及简单阐述故障的一份书面说明。维修替换下的部件将

归本公司所有。客户需要自行支付由发回到工厂及由工厂发到客户之维修产品的运输费用及保险费用。

对保修产品的维修，我公司尽可能的缩短时间，通常情况下不会超过 30 个工作日。如因特殊情况被延迟的，我们将会与

您取得联络。如产品是停产的型号而无法修复的，我公司保留采用更换相同档次产品作为代替被维修品的权利。我们保留

修改产品外观、型号、不再生产型号陈旧的产品而不预先通知您的权利，如果您有任何疑问，请及时与我们取得联系:

备注：

以上保修条款仅适用于中国大陆的客户及从我公司授权经销商处购买的产品，如果您是中国大陆以外的客

户，请与您购买地的经销商联系相关保修事宜。

软件使用协议

我公司产品所附带的软件和伴随文件的信息均受国际版权法的保护。对于非法使用及违反版权法的行为，

我公司将追究其法律责任。

准许您备份此软件来保护您的投资免受损失，但仅作为档案备份用途，不可用做其他商业用途及盈利目的

的活动。 您不可以以任何形式对我公司的软件进行重新分销、修改、配送、翻译、反编译、篡改、破解及

试图发现软件的原代码。也不可以将其提供给任何编写或制作使用极其类似软件的第三方。

Printed in China 2012.03 V 0330